## SD文件系统和存储内容
O2FLO系列SD卡文件格式说明
1，O2FLO和O2FLO+，O2FLO PRO共用此文件，通过VUN001,VUN002(100100)和VUN003来区分文件格式
2，O2FLO 从设备软件版本1.2.0开始使用此文件
3，对于无效数据或未定义数据，除非有明确说明，否则一律写入为0XFF
1，SD卡文件系统
FAT32
在每次开机和插入时检测文件系统，若格式不正确无法识别。
2，SD卡文件命令规则
2.1 根目录
存储以产品SN命名的文件夹放于根目录。 | [8 empty] | 文件示例
| 根目录\VUN003_XXXXXXXXXX |  |  | 为与O2FLO区分，O2FLO RPO规格见右 |  | 根目录\VUN003_XXXXXXXXXX |  |  | F:
| 根目录\VUN003_1700000001 |  |  |  |  | 根目录\VUN003_1700000001 |  |  | VUN_1700000007
ALARM.VMF
2.2 报警信息 | [8 empty] | DATA20171215.vmf
报警信息存储到相应的SN目录。 | [8 empty] | DATA20171216.vmf
| 根目录\XXXXXXXXXX\Alarm.vmf | [7 empty] | DATA20171218.vmf
| 一个SN号存储一个报警信息文件，文件名为Alarm.VMF，此数据新增报警状态即更新。 | [7 empty] | DATA20171219.vmf
DATA20171220.vmf
2.3 工作数据目录
工作存储到相应的SN目录。
根目录\XXXXXXXXXX\DATA日期.vmf
在相应的SN下，每天存储一个文件，文件名为 DATA日期.VMF，此数据每分钟更新一次。
2.4 日志记录 | [8 empty] | DATA20171215.vmf
报警信息存储到相应的SN目录。 | [8 empty] | DATA20171216.vmf
| 根目录\XXXXXXXXXX\Logging.vmf | [7 empty] | DATA20171218.vmf
| 一个SN号存储一个报警信息文件，文件名为Logging.vmf，此数据新增Log即更新。 | [7 empty] | DATA20171219.vmf
DATA20171220.vmf
2.5 数据说明
文件为BIN二进制格式，下述内容举例说明如下：
5 --- 10进制的5
0 --- 16进型数据
'A' --- 字符型数据
B0 --- 表示第0个字节
SUM1 --- 表示CHECKSUM的低字节
SUM2 --- 表示CHECKSUM的高字节
3，报警信息文件说明
3.1 文件格式：BIN二进制
3.2 单条信息长度：16Bytes
3.3 地址0 - 报警文件识别码
长度(1B)+识别码+CHECKSUM(2B)+补0 | [5 empty] | 为避免非授权的同名文件导致PC打开出错，在新建文件时写入识别码。
例：05 'A' 'L' 'A' 'R' 'M' SUM1 SUM2 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 地址1 - 机型号
长度（1B）+最长13字节机型号+CHECKSUM(2B)+补0
例：06 'V' 'U' 'N' '0' '0' '1' SUM1 SUM2 0 0 0 0 0 0 0 | [5 empty] | 注：VUN001和VUN003分别对应O2FLO和O2FLOPRO，其文件格式不同。
例：VUN003
3.5 地址2 - SN号
长度（1B）+最长13字节机SN号+CHECKSUM(2B)+补0
例：10 '1' '7' '0' '0' '0' '0' '0' '0' '0' '0' SUM1 SUM2 0 0 0
3.6 地址3 - 软件版本号
长度（1B）+3字节软件版本号+CHECKSUM(2B)+补0
例：3 1 0 2 SUM1 SUM2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | [7 empty] | 软件版本号为X.Y.Z，固定为数字。例如1.0.1
3.7 地址4-14 - 保留 | [5 empty] | 初次新建文件时写入0XFF
3.8 地址15 - 报警信息条数n
长度（1B）+4字节信息条数+SUM1+SUM2+9个0
例：4 01 20 0 0 0 0 21 0
3.9 地址16-n-报警信息内容
存储数据说明
字节 | 内容 |  |  |  |  | 示例 | 说明 | 备注
B0 | 年 |  |  |  |  | 20
B1 | 年 |  |  |  |  | 17
B2 | 月 |  |  |  |  | 12
B3 | 日 |  |  |  |  | 4
B4 | 时 |  |  |  |  | 15
B5 | 分 |  |  |  |  | 5
B6 | 秒 |  |  |  |  | 55
B7 | 运行模式 |  |  |  |  | 0 | 0-湿化 1-雾化
B8 | 报警代码 |  |  |  |  | 20 | 人体端超温
B9 | 报警数据L |  |  |  |  | 43 | 43度
B10 | 报警数据H |  |  |  |  | 0
B11 | 是否为6P回路 |  |  |  |  | 1-6P回路，0-否则为普通回路
B12-B13 | 保留 |  |  |  |  | 保留的数据填充为0
B14 | CHECKSUM-L
B15 | CHECKSUM-H
报警代码和数据说明 | [10 empty] | 注意:这些数据Alarm.vmf不存储，存储在Logging.vmf内
数据(B8) | 报警信息 | O2FLO |  | O2FFLOPro |  |  | 报警数据1(B9) | 报警数据2(B10) | 说明 | 开机自检及处理 | 实时值 | 设置值 | 下限值 | 上限值 |  | 上位机显示内容
0 | 系统故障E1 |  |  |  |  | 氧浓度传感器故障 | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
1 | 系统故障E2 |  |  |  |  | 流量传感器故障 | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
2 | 系统故障E3 |  |  |  |  | 压力传感器故障 | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
3 | 系统故障E4 |  |  |  |  | 加热盘温度传感器故障 | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
4 | 系统故障E5 |  |  |  |  | 散热风扇故障 | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
5 | 系统故障E6 |  |  |  |  | 主风机过热故障 | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
6 | 系统故障E7 | RTC故障 |  |  |  | RTC故障 | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
7 | 系统故障E8 |  |  |  |  | 加热盘故障 | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
8 | 系统故障E9 | Memory故障 |  |  |  | 电池故障 | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
9 | 系统故障E10 |  |  |  |  | 和驱动板通信失败 | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
10 | 系统故障E11 |  |  |  |  | 氧气混合模块故障 | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
11 | 系统故障E12 |  |  |  |  | 主控板固件自检失败 | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
12 | 系统故障E13 |  |  |  |  | 驱动板固件自检失败 | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
13 | 系统故障E14 |  |  |  |  | 空氧混合板固件自检失败 | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
14 | 系统故障E15 |  |  |  |  | 主控板RAM自检失败 | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
15 | 系统故障E16 |  |  |  |  | 驱动板RAM自检失败 | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
16 | 系统故障E17 |  |  |  |  | 空氧混合板RAM自检失败 | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
17 | 系统故障E18 |  |  |  |  | 主控板FLASH自检失败 | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
18 | 系统故障E19 |  |  |  |  | 驱动板FLASH自检失败 | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
19 | 系统故障E20 |  |  |  |  | 空氧混合板FLASH自检失败 | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
20 | 超温 | [5 empty] | 44 | 43 | 实际44，限值为43 |  | 44 | 37 | NA | 43 |  | 高优先级报警，超温,实时温度为44度,设置值为37度,上限为43度 (注意：报警优先级O2FLO和PRO是不同的)
21 | 电源断开 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
22 | 检查水罐 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
23 | 缺水 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
24 | 温度探头未安装 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
25 | 管路未安装 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
26 | 管路不匹配 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
27 | 检查堵塞 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 20 | 60 | 30 | NA |  | 中优先级报警，堵塞,实时流量为20L/min,设置值为60L/min,下限为30L/min
28 | 高氧浓度 | [5 empty] | 90 | 80 | 表示实际氧浓度为90%，设定高氧浓度数值为80% |  | 50 | NA | NA | 40 |  | 中优先级报警，高氧浓度,实时氧浓度为50%,上限为40%
29 | 低氧浓度 | [5 empty] | 33 | 40 | 表示实际氧浓度为34%，设定低氧浓度数值为40% |  | 22 | NA | 60 | NA |  | 中优先级报警，低氧浓度,实时氧浓度为22%,下限为60%
30 | 流量超范围 | [5 empty] | 50 | 60 | 表示实际流量为55LPM，设定流量为60LPM |  | 40 | 60 | 54 | 66 |  | 中优先级报警，流量超范围,实时流量为40L/min,设置值为60L/min,下限为54L/min,上限为66L/min
31 | 温度超范围 | [5 empty] | 34 | 37 | 表示实际温度为34℃，设定温度为37℃ |  | 32 | 37 | 35 | 39 |  | 中优先级报警，温度超范围,实时温度为32度,设置值为37度,下限为35度,上限为39度
32 | 温度探头脱落 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
33 | SD卡未安装 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
34 | 回路故障/温度探头未安装 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
35 | 泄漏 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | NA | NA | NA | NA
36 | 低电池电量 | [5 empty] | 5 |  | 电量为5%，限值为10% |  | 6 | NA | 10 | NA |  | 中优先级报警，低电池电量,实时电量为6%,下限为10%
37 | 达不到设定氧浓度 | [5 empty] | 25 | 40 | 表示实际为25%，设定为40% |  | 40 | 50 | NA | NA |  | 中优先级报警，达不到设定氧浓度,实时氧浓度为40%，设定值为50%,下限为45%,上限为55%
38 | 系统故障E21 |  |  |  |  | 主控板5V电压故障 |  |  |  |  | 4 | NA | 4.5 | 5.5 | 数据/10 | 中优先级报警，系统故障-E21,主控板5V电压为4V，下限为4.5V,上限为5.5V
39 | 系统故障E22 |  |  |  |  | 驱动板24V电压故障 |  |  |  |  | 18 | NA | 21.6 | 26.4 | 数据/10 | 中优先级报警，系统故障-E22,驱动板24V电压为18V，下限为21.6V,上限为26.4V
40 | 系统故障E23 |  |  |  |  | 驱动板12V电压故障 |  |  |  |  | 9 | NA | 10.8 | 13.2 | 数据/10 | 中优先级报警，系统故障-E23,驱动板12V电压为9V，下限为10.8V,上限为13.2V
41 | 系统故障E24 |  |  |  |  | 驱动板5V电压故障 |  |  |  |  | 4 | NA | 4.5 | 5.5 | 数据/10 | 中优先级报警，系统故障-E24,驱动板5V电压为4V，下限为4.5V,上限为5.5V
42 | 系统故障E25 |  |  |  |  | 空氧混合板12V电压故障 |  |  |  |  | 9 | NA | 10.8 | 13.2 | 数据/10 | 中优先级报警，系统故障-E25,空氧混合板12V电压为9V，下限为10.8V,上限为13.2V
43 | 系统故障E26 |  |  |  |  | 空氧混合板5V电压故障 |  |  |  |  | 4 | NA | 4.5 | 5.5 | 数据/10 | 中优先级报警，系统故障-E26,空氧混合板5V电压为4V，下限为4.5V,上限为5.5V
44 | 系统故障E27 |  |  |  |  | 空氧混合板流量传感器故障 |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA
45 | 系统故障E28 |  |  |  |  | 空氧混合板比例阀故障 |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA
46 | 系统故障E29 |  |  |  |  | 温控器开路 |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA
47 | 系统故障E30 |  |  |  |  | 市电电压检测失败 |  |  |  |  | 50 | NA | 72 | 290 |  | 中优先级报警，系统故障-E30,市电电压为50V，下限为72V,上限为290V
48 | 系统故障E31 |  |  |  |  | 主板散热风扇检测失败 |  |  |  |  | 0 | NA | 1000 | 9000 |  | 中优先级报警，系统故障-E31,散热风扇转速为0，下限为1000rpm,上限为9000rpm
49 | 系统故障E32 |  |  |  |  | blender NTC检测失败 |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA
36-255 | 保留未使用
4，工作数据文件说明
4.1 文件格式：BIN二进制
4.2 单条信息长度：(VUN001数据长度为64Bytes,VUN003数据长度为128Bytes)
4.3 地址0 - 工作数据文件识别码
长度+识别码+补0 | [5 empty] | 为避免非授权的同名文件导致PC打开出错，在新建文件时写入识别码。
例：08 'D ' 'A' 'T' 'A' 20 17 12 15 SUM1 SUM2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
4.4 地址1 - 机型号
长度（1B）+最长13字节机型号+CHECKSUM(2B)+补0
例：06 'V' 'U' 'N' '0' '0' '1' SUM1 SUM2 0 0 0 0 0 0 0 ...
| VNU003 |  |  |  |  | 注：VUN001和VUN003分别对应O2FLO和O2FLOPRO，其文件格式不同。
4.5 地址2 - SN号
长度（1B）+最长13字节机SN号+CHECKSUM(2B)+补0
例：10 '1' '7' '0' '0' '0' '0' '0' '0' '0' '0' SUM1 SUM2 0 0 0 ...
4.6 地址3 - 软件版本号
长度（1B）+3字节软件版本号+CHECKSUM(2B)+补0
例：3 1 0 2 SUM1 SUM2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... | [7 empty] | 软件版本号为X.Y.Z，固定为数字。例如1.0.1
4.7 地址4(仅VUN003 O2FLO PRO)
地址4 软件内部版本号(主控板2B+驱动板2B+空氧混合板2B) 硬件版本号(主控板2B+驱动板2B+空氧混合板2B)
4.8 地址5-14 - 保留
4.9 地址15 - 工作数据条数n
4字节信息条数+补0
例：256 256 256 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
4.10 地址16-n-工作数据内容(VUN001数据长度为64Bytes,VUN003数据长度为128Bytes)
存储数据说明
字节 | 内容 | VUN001 | VUN002 | VUN003 |  | 示例 | 说明 | 备注 |  | 上位机数据处理方式
B0 | 年 |  |  |  |  | 20
B1 | 年 |  |  |  |  | 17
B2 | 月 |  |  |  |  | 12
B3 | 日 |  |  |  |  | 4
B4 | 时 |  |  |  |  | 15
B5 | 分 |  |  |  |  | 5
B6 | 秒 |  |  |  |  | 55
B7 | 设置(模式和时间) |  |  |  |  | 0 | 低1位 0-湿化 1-低流量，高5位为设置时间5-30分钟
B8 | 设定温度 |  |  |  |  | 37 | 31-37度 |  |  | 超过0-70认为是无效数据，显示/
B9 | 设定流量 |  |  | 设定总流量 |  | 60 | 2-60LPM | 雾化模式最大20L，儿童模式最大25L |  | 超过0-200认为是无效数据，显示/
B10 | 设定高氧浓度报警 |  |  |  |  | 95 | 26%-95% |  |  | 超过0-100认为是无效数据，显示/
B11 | 设定低氧浓度报警 |  |  |  |  | 21 | 18%-91% |  |  | 超过0-100认为是无效数据，显示/
B12 | 设定雾化量档位 |  |  |  |  | 5 | 1-5档
B13 | 设定雾化时间 |  |  |  |  | 30 | 1-30分钟
B14 | 设定成人儿童模式 |  |  |  |  | 0 | 0-成人 1-儿童 |  |  | 超过0-1认为是无效数据，显示/
B15 | 患者端实时温度 |  |  |  |  | 37 | 0-60 | 出现错误时为255 |  | 超过0-70认为是无效数据，显示/
B16 | 出气口实时温度 |  |  |  |  | 37 | 0-60 | 出现错误时为255 |  | 超过0-70认为是无效数据，显示/
B17 | 加热盘实时温度 |  |  |  |  | 100 | 0-120 | 出现错误时为255 |  | 超过0-125认为是无效数据，显示/
B18 | 环境实时温度 |  |  |  |  | 26 | 0-100 | 出现错误时为255 |  | 超过0-70认为是无效数据，显示/
B19 | 驱动板温度 |  |  |  |  | 41 | 0-100 | 出现错误时为255 |  | 超过0-125认为是无效数据，显示/
B20 | 实时流量 |  |  | 总流量 |  | 60 | 0-70 | 出现错误时为255 |  | 超过0-200认为是无效数据，显示/
B21 | 实时氧浓度 |  |  | 传感器 |  | 33 | 0-99 | 出现错误时为255 |  | 超过0-100认为是无效数据，显示/
B22 | 气道压力-NA
B23 | 回路类型L |  |  |  |  | 21 |  | 21122331332
B24 | 回路类型H
B25 | 报警编号 | [6 empty] | 对应报警的B8 |  | 无报警则为0XFF
B26 | 雾化DAC数值L
B27 | 雾化DAC数值H
B28 | 雾化ADC数值L
B29 | 雾化ADC数值H
B30 | 回路加热PWM数值L
B31 | 回路加热PWM数值H
B32 | 回路加热ADC数值L | ADC |  | CUR
B33 | 回路加热ADC数值H | ADC |  | CUR
B34 | 加热盘加热PWM数值L
B35 | 加热盘加热PWM数值H
B36 | 加热盘加热ADC数值L
B37 | 加热盘加热ADC数值H
B38 | 主马达驱动数值L(PWM)
B39 | 主马达驱动数值H(PWM)
B40 | 主马达转速数值L
B41 | 主马达转速数值H
B42 | 气道压力L | cmH2O*100 |  | cmH2O*100 | [5 empty] | 超过0-100认为是无效数据，显示/
B43 | 气道压力H | cmH2O*100 |  | cmH2O*100
B44 | 水位传感器HADC值L(湿化罐)
B45 | 水位传感器HADC值H
B46 | 水位传感器LADC值L
B47 | 水位传感器LADC值H
B48 | 散热风扇驱动数值L(PWM)
B49 | 散热风扇驱动数值H(PWM)
B50 | 散热风扇转速数值L
B51 | 散热风扇转速数值H
B52 | 主马达实时温度L |  |  | ℃ |  |  | 0-120 |  |  | 超过0-125认为是无效数据，显示/
B53 | 主马达实时温度H
B54 | 露点温度 |  |  | ℃ |  | 37 | 0-60 |  |  | 超过0-60认为是无效数据，显示/
B55 | 是否为6P回路 |  |  |  |  | 1-6P回路，0-否则为普通回路
B56 | 气道实时温度(氧传感器)L |  |  | ℃
B57 | 气道实时温度(氧传感器)H
B58 | 驱动板流量传感器类型 |  |  |  |  | 1-MF2040 2-MF2070 3-SFM3000 4-SDP800
B59 | 氧浓度传感器类型 |  |  |  |  | 1-BLUE 2-CUBE
B60-B61 | 预留
B62 | CHECKSUM-L
B63 | CHECKSUM-H
B64 | Byte 0 电量百分比(相对)
B65 | Byte 1-2 设计容量mAH
B66
B67 | Byte 3-4 充满后容量
B68
B69 | Byte 5-6 剩余容量
B70
B71 | Byte 7-8 电池状态
B72
B73 | Byte 9-10 电池电压(mv）
B74
B75 | Byte 11-12 电池电流(mA，有正负)
B76
B77 | Byte 13-14 温度(0.1K,有正负)
B78
B79 | 实时氧流量(自动模式) |  |  |  |  | 60 | 0-70 | 出现错误时为255
B80 | 主控板5V电压 |  |  | V*10
B81 | 驱动板24V电压 |  |  | V*10 |  | 240
B82
B83 | 驱动板12V电压 |  |  | V*10
B84 | 驱动板5V电压 |  |  | V*10
B85 | 空氧混合板12V电压 |  |  | V*10
B86 | 空氧混合板5V电压 |  |  | V*10
B87 | 主风机状态-故障码
B88 | 温控器状态
B89 | 发热盘状态
B90 | 比例阀工作电流 |  |  | A*1000
B91
B92 | 比例阀占空比
B93
B94 | 市电电压 |  |  | V*10
B95
B96 | 低压氧模块状态 |  |  |  |  | 1-检测到模块 2-未检测到模块
B97 | Blener模块(高压氧)通信标志 |  |  |  |  | 1-成功 2-失败
B98 | 设定氧流量 |  |  | LPM*100
B99
B100 | 设定加热盘温度
B101
B102 | HP/HW/Blender/Blower控制位(bit 3,2,1,0) |  |  |  |  | (1-ON,0-OFF)
B103 | 设定24V供电 |  |  |  |  | 1-AC(Boost_EN:0,+24V_EN:1);2电池(Boost_EN:1,+24V_EN:0)
B104 | 设定散热风扇转速
B105
B106 | 比例阀温度
B107
B108 | 空氧板流量传感器类型 |  |  |  |  | 1-MF2040 2-MF2070 3-SFM3000 4-SDP800
B109 | 设置氧浓度(仅自动模块有效,手动无效) |  |  |  |  | 21-100
B110-B125 | 预留
B126 | CHECKSUM-L
B127 | CHECKSUM-H
5，Logging记录说明
5.1 文件格式：BIN二进制
5.2 单条信息长度：128Bytes
5.3 地址0 - 文件识别码
长度(1B)+识别码+CHECKSUM(2B)+补0 | [5 empty] | 为避免非授权的同名文件导致PC打开出错，在新建文件时写入识别码。
例：05 'L' 'O' 'G' 'G' 'I' 'N' 'G' SUM1 SUM2 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 地址1 - 机型号
长度（1B）+最长13字节机型号+CHECKSUM(2B)+补0
例：06 'V' 'U' 'N' '0' '0' '1' SUM1 SUM2 0 0 0 0 0 0 0
例：VUN003
5.5 地址2 - SN号
长度（1B）+最长13字节机SN号+CHECKSUM(2B)+补0
例：10 '1' '7' '0' '0' '0' '0' '0' '0' '0' '0' SUM1 SUM2 0 0 0
5.6 地址3 - 软件版本号
长度（1B）+3字节软件版本号+CHECKSUM(2B)+补0
例：3 1 0 2 SUM1 SUM2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | [7 empty] | 软件版本号为X.Y.Z，固定为数字。例如1.0.1
5.7 地址4 - LOGGING文件版本号 |  | 意义何在？考虑到将来的兼容性，此版本号只控制文件格式
长度（1B）+3字节软件版本号+CHECKSUM(2B)+补0
例：3 1 0 0 SUM1 SUM2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | [7 empty] | 软件版本号为X.Y.Z，固定为数字。例如1.0.1
5.7 地址5-14 - 保留
5.8 地址15 - Logging信息条数n
长度（1B）+4字节信息条数+SUM1+SUM2+9个0
例：4 01 20 0 0 0 0 21 0
5.9 地址16-n-信息内容
存储数据说明
字节 | 内容 |  |  |  |  | 示例 | 说明 | 备注
B0 | Logging_DEF_L |  |  |  |  | 1 |  | Logging定义 1-Alarm 2-非激活状态 3-操作记录 4-Pre-use check 5-切换供电电源
B1 | Logging_DEF_H
B2 | 年-开始时间/操作时间 |  |  |  |  | 20
B3 | 年 |  |  |  |  | 17
B4 | 月 |  |  |  |  | 12
B5 | 日 |  |  |  |  | 4
B6 | 时 |  |  |  |  | 15
B7 | 分 |  |  |  |  | 5
B8 | 秒 |  |  |  |  | 55
B9 | 年-结束时间 |  |  |  |  | 20 |  | 报警和非激活需要有结束时间
B10 | 年 |  |  |  |  | 17
B11 | 月 |  |  |  |  | 12
B12 | 日 |  |  |  |  | 4
B13 | 时 |  |  |  |  | 15
B14 | 分 |  |  |  |  | 7
B15 | 秒 |  |  |  |  | 50
B16 | 工作状态 |  |  |  |  | 0 | 1-关机 2-开机自检 3-PreUse check 4-暂停 5-运行 6-转运模式运行 7-冷却模式 8-低流量模式暂停 9-低流量模式运行
B17 | 设置(模式和时间) |  |  |  |  | 0 | 低1位 0-湿化 1-低流量，高5位为设置时间5-30分钟
B18 | 设定温度 |  |  |  |  | 37 | 31-37度 |  |  | 超过0-70认为是无效数据，显示/
B19 | 设定流量 |  |  | 设定总流量 |  | 60 | 2-60LPM | 雾化模式最大20L，儿童模式最大25L |  | 超过0-200认为是无效数据，显示/
B20 | 设定高氧浓度报警 |  |  |  |  | 95 | 26%-95% |  |  | 超过0-100认为是无效数据，显示/
B21 | 设定低氧浓度报警 |  |  |  |  | 21 | 18%-91% |  |  | 超过0-100认为是无效数据，显示/
B22 | 设定成人儿童模式 |  |  |  |  | 0 | 0-成人 1-儿童 |  |  | 超过0-1认为是无效数据，显示/
B23 | 设置氧浓度(仅自动模块有效,手动无效) |  |  |  |  | 21-100
B24 | 患者端实时温度 |  |  |  |  | 37 | 0-60 | 出现错误时为255 |  | 超过0-70认为是无效数据，显示/
B25 | 出气口实时温度 |  |  |  |  | 37 | 0-60 | 出现错误时为255 |  | 超过0-70认为是无效数据，显示/
B26 | 加热盘实时温度 |  |  |  |  | 100 | 0-120 | 出现错误时为255 |  | 超过0-125认为是无效数据，显示/
B27 | 环境实时温度 |  |  |  |  | 26 | 0-100 | 出现错误时为255 |  | 超过0-70认为是无效数据，显示/
B28 | 驱动板温度 |  |  |  |  | 41 | 0-100 | 出现错误时为255 |  | 超过0-125认为是无效数据，显示/
B29 | 实时流量 |  |  | 总流量 |  | 60 | 0-70 | 出现错误时为255 |  | 超过0-200认为是无效数据，显示/
B30 | 实时氧浓度 |  |  | 传感器 |  | 33 | 0-99 | 出现错误时为255 |  | 超过0-100认为是无效数据，显示/
B31 | 回路类型L |  |  |  |  | 21 |  | 21122331332
B32 | 回路类型H
B33 | 主马达转速数值L
B34 | 主马达转速数值H
B35 | 气道压力L | cmH2O*100 |  | cmH2O*100 | [5 empty] | 超过0-100认为是无效数据，显示/
B36 | 气道压力H | cmH2O*100 |  | cmH2O*100
B37 | 水位传感器HADC值L(湿化罐)
B38 | 水位传感器HADC值H
B39 | 水位传感器LADC值L
B40 | 水位传感器LADC值H
B41 | 散热风扇驱动数值L(PWM)
B42 | 散热风扇驱动数值H(PWM)
B43 | 散热风扇转速数值L
B44 | 散热风扇转速数值H
B45 | 主马达实时温度L |  |  | ℃ |  |  | 0-120 |  |  | 超过0-125认为是无效数据，显示/
B46 | 主马达实时温度H
B47 | 露点温度 |  |  | ℃ |  | 37 | 0-60 |  |  | 超过0-60认为是无效数据，显示/
B48 | 气道实时温度(氧传感器)L |  |  | ℃
B49 | 气道实时温度(氧传感器)H
B50 | Byte 0 电量百分比(相对)
B51 | 实时氧流量(自动模式) |  |  |  |  | 60 | 0-70 | 出现错误时为255
B52 | 主控板5V电压 |  |  | V*10
B53 | 驱动板24V电压 |  |  | V*10 |  | 240
B54
B55 | 驱动板12V电压 |  |  | V*10
B56 | 驱动板5V电压 |  |  | V*10
B57 | 空氧混合板12V电压 |  |  | V*10
B58 | 空氧混合板5V电压 |  |  | V*10
B59 | 主风机状态-故障码
B60 | 温控器状态
B61 | 发热盘状态
B62 | 比例阀工作电流 |  |  | A*1000
B63
B64 | 市电电压 |  |  | V*10
B65
B66 | 低压氧模块状态 |  |  |  |  | 1-检测到模块 2-未检测到模块
B67 | Blener模块(高压氧)通信标志 |  |  |  |  | 1-成功 2-失败
B68 | 设定24V供电 |  |  |  |  | 1-AC(Boost_EN:0,+24V_EN:1);2电池(Boost_EN:1,+24V_EN:0)
B69 | 比例阀温度
B70
B71 | 空氧板流量传感器类型 |  |  |  |  | 1-MF2040 2-MF2070 3-SFM3000 4-SDP800
B72-79 | 预留
B80-B125 | 按相应的Logging定义来写数据
B126 | CHECKSUM-L
B127 | CHECKSUM-H
报警代码和数据说明(Logging定义 1-Alarm) | [5 empty] | 其它注意事项
字节 | 内容 | 说明 |  |  |  | 报警应有开始和结束时间
B80 | 报警代码 | 对应报警代码B8 |  |  |  | 相应报警结束后一次性写入SD卡()
B81 | 报警数据L | 对应报警代码B9
B82 | 报警数据H | 对应报警代码B10
B83 | 报警优先级 | 1-中优先级 2-高优先级
B84 | 实时值L | 当前的实时参数，如实时流量40LPM
B85 | 实时值H
B86 | 设置值L | 设置参数，如设置流量60LPM
B87 | 设置值H
B88 | 下限值L | 报警的下限值:54LPM
B89 | 下限值H
B90 | 上限值L | 报警的上限值:66LPM
B91 | 上限值H
B92-B125 | 保留
非激活状态数据说明(Logging定义 2-非激活状态) | [5 empty] | 其它注意事项 | alarm signal inactivation state
字节 | 内容 | 说明 |  |  |  | 应有开始和结束时间
B80 | 非激活状态定义 | 1-Alarm sound pause
B81-B125 | 保留
操作记录数据说明(Logging定义 3-操作记录) | [5 empty] | 其它注意事项 | alarm signal inactivation state
字节 | 内容 | 说明 |  |  |  | 应有开始时间
B80 | 操作记录定义 OP_DEF | 1-开机后的初始设置 2-报警设置改变 3-治疗参数改变
B81 | 改变参数定义 OP_CHAGNE_DEF | 1-成人/儿童模式 2-温度设置 3-流量设置 4-高氧浓度报警设置 5-低氧浓度报警设置 6-氧浓度设置(自动) 7-治疗模式被改变
B82 | 改变前参数 OP_CHANGE_BEFORE | 改变前参数 |  | 成人 37度 60LPM 95% 21% 30% 1-关机/4-暂停/5-运行/6-转运模式运行/7-冷却模式/8-低流量模式暂停/9-低流量模式运行
B83 | 改变前参数 OP_CHANGE_AFTER | 改变后参数 |  | 儿童 34度 5LPM 80% 40% 50% 1-关机/4-暂停/5-运行/6-转运模式运行/7-冷却模式/8-低流量模式暂停/9-低流量模式运行
B84 | 设置(模式和时间)
B85 | 设定温度
B86 | 设定流量
B87 | 设定高氧浓度报警
B88 | 设定低氧浓度报警
B89 | 设定成人儿童模式
B90 | 氧模块状态 | 0-无 1-手动模块 2-自动模块
B89 | 设置氧浓度(仅自动模块有效,手动无效)
B90-B125 | 保留
操作记录数据说明(Logging定义 4-Pre-use check)
字节 | 内容 | 说明 |  |  | 设备Pre-use check:PASS,回路和连接线检查-回路ID:PASS(021)，患者端温度:PASS(24度)，出气口温度:PASS(23度)，环境温度:PASS(23.4度)，回路电阻:PASS(12.5ohm),水罐安装检查-PASS(293)，水位检查-PASS(2800)，泄漏检查-PASS(1L/min)
B80 | Pre_use_check_result | 1-PASS 2-Failure |  |  | 设备Pre-use check:Failure,
B81 | 回路类型检查结果 | 1-PASS 2-Failure 3-NA(跳过未检查) 注意：
B82 | 回路类型L | ID:021 |  |  | ID:Failure(00) 注意：O2FLO在无ID时不判断为失败
B83 | 回路类型H
B84 | 患者端温度检查结果 | 1-PASS 2-Failure 3-NA(跳过未检查)
B85 | 患者端温度实时 | 24 |  |  | 患者端温度:Failure(-127度，范围0-70度) |  | 定义-开路：-127，短路：127 |  | 有符号
B86 | 患者端温度下限 | 0
B87 | 患者端温度上限 | 70
B88 | 出气口温度检查结果 | 1-PASS 2-Failure 3-NA(跳过未检查)
B89 | 出气口温度 | 23 |  |  | 出气口温度:Failure(-25度，范围0-70度) |  | 定义-开路：-127，短路：127 |  | 有符号
B90 | 出气口温度下限 | 0
B91 | 出气口温度上限 | 70
B92 | 环境温度检查结果 | 1-PASS 2-Failure 3-NA(跳过未检查)
B93 | 环境温度 | 23 |  |  | 环境温度:Failure(-25度，范围0-70度) |  | 定义-开路：-127，短路：127 |  | 有符号
B94 | 环境温度下限 | 0
B95 | 环境温度上限 | 70
B96 | 回路电阻检查结果 | 1-PASS 2-Failure 3-NA(跳过未检查)
B97 | 回路电阻 | 12 |  |  | 回路电阻:Failure(200ohm，范围8-26ohm) |  | 定义-开路：255
B98 | 回路电阻下限 | 8
B99 | 回路电阻上限 | 26
B100 | 湿化罐安装传感器检查结果 | 1-PASS 2-Failure 3-NA(跳过未检查)
B101 | 湿化罐安装传感器HADC值L(湿化罐) |  |  |  | 水罐安装检查:Failure(3000，范围0-1000)
B102 | 湿化罐安装传感器HADC值H
B103 | 湿化罐安装下限L | 0
B104 | 湿化罐安装下限H
B105 | 湿化罐安装上限L | 1000
B106 | 湿化罐安装上限H
B107 | 水位传感器检查结果 | 1-PASS 2-Failure 3-NA(跳过未检查)
B108 | 水位传感器LADC值L |  |  |  | 水位检查:Failure(400，范围2000-4096)
B109 | 水位传感器LADC值H
B110 | 水位传感器下限L | 2000
B111 | 水位传感器下限H
B112 | 水位传感器上限L | 4096
B113 | 水位传感器上限H
B114 | 泄漏检测结果 | 1-PASS 2-Failure 3-NA(跳过未检查)
B115 | 泄漏检测 | 1LPM | 30000RPM时堵住 |  | 泄漏检查-Failure(4L/min，范围0-3L/min)
B116 | 泄漏检测下限 | 0
B117 | 泄漏检测上限 | 3
B118-B125 | 保留
操作记录数据说明(Logging定义 5-切换供电电源) | [5 empty] | 其它注意事项 | alarm signal inactivation state
字节 | 内容 | 说明 |  |  |  | 应有开始和结束时间
B80 | 定义 OP_DEF | 1-电源状态改变
B81 | 改变前参数 OP_CHANGE_BEFORE | 改变前参数 |  | 1-AC电源 2-电池
B82 | 改变前参数 OP_CHANGE_AFTER | 改变后参数 |  | 1-AC电源 2-电池
B90-B125 | 保留
Pre-use check 流程
开机自检
请连接好配件，准备进入使用前检查程序
注:回路要堵住
30000RPM
检查 1-回路：ID/患者端温度
|  | 出气口温度/环境温度/回路电阻 |  |  |  | Failure
|  | 2-水罐安装 |  |  |  |  | 使用前检查失败，请重新检查
3-水位
4-泄漏检测(堵塞之
后流量<=3LPM)
PASS
进入暂停或运行界面

## 设备型号说明
客户 | 型号 | 成品号 | 对应的VM产品 | 写入SD卡的型号 | SD卡文件夹名 | 上位机显示的型号 | 固件定制 | 上位机定制 | 固件PN和版本 | 上位机PN和版本
VM | VUN001 | 51006141 | O2FLO | VUN001 | VUN001_XXXXXXXXXX | VUN001 | 无 | 无 | 30020968(1.2.2) | 30022028(1.0.2)
PHILIPS | VUN001 | 50008604 | O2FLO | VUN001 | VUN001_XXXXXXXXXX | VUN001 | 颜色和LOGO | 无 | 30027235(1.2.2) | 30022028(1.0.2)
VM | VUN002 | 51006138 | O2FLO+ | VUN002 | VUN002_XXXXXXXXXX | VUN002 | 无 | 无 | 30027145(2.0.0) | 30027794(1.1.0)
WILAmed | 100100 | 51008660 | O2FLO+ | 100100 | 100100_XXXXXXXXXX | 100100 | 5国语言和LOGO,型号 | 英文型号显示为 REF.: | 30027404(2.0.0) | 30027399(1.1.0)
PHILIPS | Trilogy Oxy200 | 50008734 | O2FLO+ | Oxy200 | Oxy200_XXXXXXXXXX | Trilogy Oxy200 | LOGO和型号 | 型号显示为Trilogy Oxy200(通过Oxy200字符来识别) | 30027606(2.0.0) | 30027794(1.1.1)

## 更改记录
2022-01-13
文件版本15
1,Logging定义 4-Pre-use check修改，增加单个检查的P/F
2,报警代码和数据说明 1-Alarm，增加报警的设置值，限值。例如，流量40LPM，设置值60LPM，下限55LPM，上限65LPM,
2021-12-30
文件版本14
1,为满足ISO80601-2-90,增加日志文件logging.vmf
2021-07-09
文件版本13
1,修改"报警代码和数据说明",之前的写错了
2021-07-01
文件版本12
1,增加B108存储自动模块流量传感器的型号
2021-05-24
文件版本11
1,增加Trilogy Oxy200(PHILIPS版本)，格式等同于VUN002
2,雾化模式改为低流量模式。
2021-04-06
文件版本10
1,增加100100(WILAmed版本)，格式等同于VUN002
2,雾化模式改为低流量模式。
2021-01-06
文件版本09
1,定义VUN001,VUN002,VUN003
2,VUN002,VUN003增加雾化模式。
2020-10-30
文件版本08
为与O2FLO区分，重新定义O2FLO PRO文件夹命名规则
2020-07-08
文件版本06
2.散热风扇驱动数值 改成 散热风扇驱动数值L(PWM)
2020-07-08
文件版本05
1.去掉加热盘加热ADC数值
2020-07-07
文件版本04
1.主马达驱动数值L 改成 主马达驱动数值L(PWM)
2.水位传感器HADC值L 改成 水位传感器HADC值L(湿化罐)
2020-07-07
文件版本03
1.回路类型由 1字节改成2字节
文件版本
修改错误描述 版本号
文件版本0.2
O2FLO PRO增加数据并兼容
文件版本0.1
O2FLO 固件版本1.0.2
增加报警B8 DATA 34 | 回路故障/温度探头未安装 | 在使用O2FLO 6P专用回路时，整合一起显示方便用户理解
增加报警B8 DATA 35 | 泄漏报警 | TFX要求增加泄漏报警
文件版本0.0
O2FLO 固件版本1.0.2
报警B11 | 01-6P回路，00-否则为普通回路(以前为保留字节)
存储数据B55 | 01-6P回路，00-否则为普通回路(以前为保留字节)

## Logging上位机
上位机示例
NO. | Log类型 | 开始时间 (操作时间) | 结束时间 | Logging record
1 | 操作记录 | 2021-12-31-11:30:30 | / | 设备开机,设置参数：成人模式，37度，40LPM，高氧浓度报警限值95%，低氧浓度报警限值21%，供电方式-AC电源，空氧混合方式-自动，设置氧浓度-60%(仅自动)
2 | Pre-use check | 2021-12-31-11:30:32 | / | 设备Pre-use check:PASS,回路和连接线检查-回路ID:PASS(021)，患者端温度:PASS(24度)，出气口温度:PASS(23度)，环境温度:PASS(23.4度)，回路电阻:PASS(12.5ohm),水罐安装检查-PASS(293)，水位检查-PASS(2800)，泄漏检查-PASS(1L/min)
3 | 操作记录 | 2021-12-31-11:31:30 | / | 治疗参数被改变：成人模式改变为儿童模式,暂停状态
4 | 操作记录 | 2021-12-31-11:31:30 | / | 治疗参数被改变：流量从40LPM改为5LPM,暂停状态
5 | 操作记录 | 2021-12-31-11:31:30 | / | 治疗参数被改变：温度从37度改为32度,暂停状态
6 | 操作记录 | 2021-12-31-11:31:38 | / | 治疗参数被改变：从暂停状态改变到运行状态
7 | 操作记录 | 2021-12-31-11:31:48 | / | 治疗参数被改变：流量从5LPM改为10LPM,运行状态
8 | 操作记录 | 2021-12-31-11:31:48 | / | 报警设置被改变：低氧浓度报警限值从21%改为50%,运行状态
9 | 操作记录 | 2021-12-31-11:31:48 | / | 报警设置被改变：高氧浓度报警限值从95%改为70%,运行状态
10 | 报警记录 | 2021-12-31-11:33:48 | 2021-12-31-11:36:48 | 中优先级报警，流量超范围,实时流量为40L/min,设置值为60L/min,下限为54L/min,上限为66L/min
11 | 报警非激活状态 | 2021-12-31-11:33:50 | 2021-12-31-11:35:50 | 报警声音暂停
12 | 操作记录 | 2021-12-31-11:38:38 | / | 治疗参数被改变：从运行状态改变到暂停状态
13 | 操作记录 | 2021-12-31-11:38:38 | / | 治疗参数被改变：从暂停状态改变到冷却模式
14 | 操作记录 | 2021-12-31-11:38:38 | / | 治疗参数被改变：从冷却模式改变到关机状态
Logging定义 1-Alarm 2-非激活状态 3-操作记录 4-Pre-use check 5-切换供电电源